SP80V150A电容器充放电试验系统

操

作

说

明

书

# 南通市恒生电子设备厂

地址：江苏省南通市永福路188号 。电话（TEL）：0513-3512360，13962966970                          传真：0513-3512360     联系人：张险峰

目录

SP80V150A电容器充放电试验系统组成：

- SP80V150A电容器充放电试验模块：1台

- 充电滑线变阻器（BX7-16 500W 300Ω）：4只

- 放电滑线变阻器（BX7-16 500W 1.2KΩ）：4只

- 20位试验夹具：4条

- 80V10A高精度电源：1台

SP80V150A电容器充放电试验模块

SP80V150A电容器充放电试验模块	1

一、主要技术指标	3

二、 后面板功能说明	3

三、 前面板说明	4

1、 电源开关	4

四、 快速操作说明	5

1、 打开前面板的电源开关，系统进入初始界面	5

4、 外部通讯	8

5、 电阻分档图	9

6、保留 ...............................................10

# 一、主要技术指标

- 输出充电峰值电压:0V---80V

- 输出充放电有效电流:≤150A， 峰值电流＜800A

- 充放电电阻:充电电阻0.01 Ω~10 Ω，可调 0.01 Ω(允许外接)

- 放电电阻：0.01 Ω~10 Ω，(允许外接可调)

- 充放电时间: 0.01毫秒-99.99秒

- 参数输入方式:触摸屏设定

- 充放电波形:

1 周期

额定电压

0V

- 直流输入:DC0-80V

- 1）充电10欧姆档，外置直流供电电源<2A

- 2）充电2欧姆档，外置直流供电电源<4A

- 3）充电0.6欧姆档，外置直流供电电源<5A

- 4）其余档位，外置直流供电电源<10A

- 输入供电电压:单相220VAC±10%

- 输入频率:50HZ、60HZ

- 效率:≥90%

- 保护方式:输入过压欠压过流、输出过压过流过载短路、整机过热保护.

- 工作方式:连续工作、输入过压欠压、整机过热保护自恢复、允许短路

- 工作环境: A 温度:-10℃～+30℃,B 相对湿度: 90%RH(无凝露)

- MTBF:≥100000小时

- 充放电脉冲计数器设置次数:0-99999999次

- 后面板功能说明

- 接外置电源，红色接外置电源的正极，黑色接外置电源的负极

- 外接充电电阻，与内部充电电阻串联，不需外接时用线短路

- 外接放电电阻，与内部放电电阻串联，不需外接时用线短路

- 充放电输出，红色接被测电容的正极，黑色接被测电容的负极

- RS485通讯接口

- 输入保险丝（2A）

- 输入电源插座（220V,50/60Hz)

- 预留不用

从左到由分别为第1路、第2路、第3路、第4路

- 前面板说明

- 电源开关

- 7寸液晶触摸显示屏

- 快速操作说明

- 打开前面板的电源开关，系统进入初始界面

- 点击“进入系统”按钮，进入操作界面

- 进行下一步操作前，请先接入外置电源并打开外置电源的输出

- 特别提醒：外置直流电源的输出电压请勿超过80V

- 操作界面图

- 各路的充放电的电阻值及四路并联后的充放电电阻值的显示

- 充放电参数的显示及运行状态的显示

- 消音按钮，按下复位蜂鸣器

- 返回主页按钮，按下返回到初始画面

- 启动按钮，按下启动运行充放电流程

- 停止按钮，按下停止充放电的流程

- 参数设置，按下进行参数的设置

- 注意：启动运行时，请进行充放电电阻及参数的设置。

- 注意：启动和停止具有记忆功能，开机后将自动运行上次的状态，请确保停止运行后再关机。

- 参数设置画面

- 第1路的充放电电阻的设置，绿色代表已选，灰色代表未选

- 第2路的充放电电阻的设置，绿色代表已选，灰色代表未选

- 第3路的充放电电阻的设置，绿色代表已选，灰色代表未选

- 第4路的充放电电阻的设置，绿色代表已选，灰色代表未选

- 特别提醒：请根据充电的电阻档选择合适的外置直流供电电源的电流值，否则会造成设备的损坏！！！

- 1）充电10欧姆档，外置直流供电电源<2A

- 2）充电2欧姆档，外置直流供电电源<4A

- 3）充电0.6欧姆档，外置直流供电电源<5A

- 4）其余档位，外置直流供电电源<10A

- 返回按钮，点击后返回到操作画面

- 显示4路并联的充电电阻

- 显示4路并联的放电电阻

- 显示外接电源的输出电压

- 注意：

- 程序内部做了限制，根据外接电源的电压和充放电电阻的值，电流不能超过200A，否则1~4步中的充放电电阻会自动切除

- 外置电源的输出电压请勿超过80V

- 保存设置按钮，在1~4，9~14的参数设置后，只有点击保存设置按钮，参数才会做实际的改变

- 充电时间设置：设置充电的时间，单位是“毫秒”

- 放电时间设置：设置放电的时间，单位是“毫秒”

- 充放电次数设置：设置充放的次数，最大值：4,294,967,296，如果设置为0，将会一直运行而不受次数的控制

- 与外部通讯时，本设备的站号

- 与外部通讯时，本设备的波特率

- 复位运行次数：长按此按钮，当按钮文本变成“完成复位运行次数”时松开，实际运行次数将会清除为0

- 注意：所有参数修改后，必须点击“保存设置”按钮，参数才会实际改变，否则参数不会改变。

- 外部通讯

- 本设备可以通过RS485接口，与外部采用MODBUS RTU的方式通讯，读取或设置相关的参数，所有32位的寄存器都采用大端在前的形式，寄存器列表如下：

注意：UINT32和FLOAT的格式数据的存储模式：大端模式。

| - 序号 | - 参数说明 | - 地址 | - 字长/读写 | - 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第1路充电电阻 | - 32 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 2 | - 第1路放电电阻 | - 33 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 3 | - 第2路充电电阻 | - 34 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 4 | - 第2路放电电阻 | - 35 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 5 | - 第3路充电电阻 | - 36 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 6 | - 第3路放电电阻 | - 37 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 7 | - 第4路充电电阻 | - 38 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 8 | - 第4路放电电阻 | - 39 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 9 | - 蜂鸣器开关 | - 40 | - 2/RW | - UINT32 |
| - 10 | - 充电时间(uS) | - 62 | - 2/RW | - UINT32 |
| - 11 | - 放电时间(uS) | - 64 | - 2/RW | - UINT32 |
| - 12 | - 设定次数 | - 66 | - 2/RW | - UINT32 |
| - 13 | - 运行次数 | - 68 | - 2/RW | - UINT32 |
| - 14 | - 启动开关 | - 70 | - 1/RW | - UINT16 |
| - 15 | - 运行状态 | - 71 | - 1/R | - UINT16 |
| - 16 | - 源实际电压 | - 72 | - 2/R | - FLOAT |

- 电阻分档图

- 工作原理图

- 保留